FJA-15型氧化还原电位（Eh）测定仪

使用说明书

氧化还原电位（Eh）作为介质（包括土壤、天然水、培养基等）环境条件的一个综合性指标，已沿用很久，它表征介质氧化性或还原性的相对程度。长期以来氧化还原电位是采用铂电极直接测定法。即将铂电极和参比电极直接插入介质中来测定。

一、FJA-15型氧化还原电位(Eh)测定仪是一种直接测定法仪器。它由一节9伏直流电供电，具有体积小、使用方便、操作简单等特点。仪器外形如照片所示。

二、使用

在使用时，将铂电极的插头插入仪器上的电极插座中，铂电极上一个小夹子夹在甘汞电极的引出线上。将电极插入溶液中，开启电源开关测量读数。测得的平衡电位，加上该温度下参比电极的电位值，即为Eh值。

电位测量范围为-1999mV—1999mV,最小读数为1mV。

三、注意事项

- 不测时将电源开关拨到关的位置，以延长电池的使用寿命。

- 铂电极的表面经常按要求处理。它是正确测定Eh关键。

3、饱和甘汞电极里的饱和KCl,必须保持饱和，否则电位就不对了。

4、仪器使用时必须保持清洁和干燥。

ORP复合电极

附录：

饱和KCl甘汞电极在不同温度时的电位（Er）

(Mattock,1961)

| 温度（◦ C） | Er+Ej(mV) | Er(mV) | 温度（◦ C） | Er+Ej(mV) | Er(mV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 10 12 15 18 20 25 30 35 | 260.1 254.0 (253.0) 250.8 248.9 247.6 244.3 241.0 237.6 | 256.8 250.7 - - - 244.4 241.2 237.8 - | 38 40 50 60 70 80 90 100 | 235.6 234.2 227.1 219.8 212.3 204.6 196.6 188.4 | - 230.7 223.3 215.4 207.1 - - - |

银-氯化银电极(3.5mol/L KCl)在不同温度时的电位（mV）

(Bates,1973)

| 温度（◦ C） | E0 (mV) |
| --- | --- |
| 10 15 20 25 30 35 40 | 215.2 211.7 208.2 204.6 200.9 197.1 193.3 |

单  位：南京传滴仪器设备有限公司，中科院南京土壤研究所技术服务中心

联系人：方建安（总工程师、教授）

电  话：（025）86881685，（025）83356385

地  址：南京九华山路19-1号或南京市北京东路73号

邮编：210008

E-mail：fang_j_a@126.com

网  址：www.kew.cn